MagPure PCR XPure Kit

简 介

MagPure PCR XPure Kit为PCR产物，酶促反应物的DNA片段回收纯化提供一条快速的解决方案。试剂盒采用均一的弱离子交换磁珠纯化技术，适合于从PCR产物、限制性内切酶切体系、或其它酶促反应液中回收100bp-20Kbp DNA片段。试剂盒采用独特的结合条件，可通过加入不同的体积结合液，可选择性回收不同的片段，特别适合引物二聚体严重的PCR产物，或为第二代测序准备DNA文库。 推荐使用BiomeK FX移液工作站或带96通道移液工作站。

试 剂 盒 组 成

| 编号 | D2311-01 | D2311-02 | D2311-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| MagPure P1 | 5 ml | 50 ml | 500 ml |
| Elute | 30 ml | 200 ml | 2 x 500 ml |

保 存 条 件

收到该试剂后请于2-8oC保存。该试剂可以在2-8ºC保存半年。

PCR 体 积 与 次 数

| PCR体积 | D2311-01 5 ml | D2311-02 50ml | D2311-03 500ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 µl | 555次 | 5,555次 | 55,555次 |
| 10 µl | ~277次 | 2777次 | 27,777次 |
| 25 µl | 111次 | 1,111次 | 11,111次 |
| 50 µl | 55次 | 555次 | 5,555次 |
| 100 µl | 27次 | 277次 | 2,777次 |

(按1.8倍体积加入MagPure P1进行计算)

准 备 工 作

- 70%乙醇

- 0.5ml 96孔板

- 8通道移液枪

- 磁力架

- (自动化方案) 96通道移液工作站

操 作 流 程

- 96孔操作流程

- 把96孔PCR产物放置于工作台面上，测量PCR产物的体积。若PCR产物>50µl时，则需要转移至0.3-0.5ml的96孔板中；若PCR产物<50µl时，可不需转移PCR产物，可直接在PCR反应板中进行操作；

- 取出MagPure P1，振荡使磁珠充分重悬。加入1.8倍体积MagPure P1至PCR反应液中。

| PCR体积 | MagPure P1的体积(1.8倍) |
| --- | --- |
| 5 µl | 9µl |
| 10 µl | 18µl |
| 25 µl | 45µl |
| 50 µl | 90µl |
| 100 µl | 180µl |

注：MagPure P1加入不同体积可回收不同的DNA片段。举例，加入1.8-2.0倍MagPure P1可回收100bp以上的片段；加入1.5倍MagPure P1可有效去除150bp以下的片段。用户可根据实验调整MagPure P1的体积(1.0-2.0倍)，以达到最佳效果。

- 用移液枪吸打混匀15次，或在IKA MS3涡旋仪上，600-1000rpm振荡混匀1分钟。室温静置5分钟；

- 把96孔板转移至96孔磁力架上，静置5分钟富集磁珠。

- 小心吸弃上清液；

- 每孔加200µl 70%乙醇。静置30秒。小心吸弃上清液。

- 每孔再加200µl 70%乙醇。静置30秒。小心吸弃上清液。

- 空气干燥5分钟。

- 从磁力架上取下96孔板中。加入40µl Elute或灭菌水(pH7.0-8.0)至每一个孔中。

- 吸打15次，或在IKA MS3涡旋仪上，1000-1500rpm振荡1分钟充分重悬磁珠。室温静置1分钟。

- 转移至磁力架上静置3-5分钟富集磁珠。

- 把DNA转移至新的96孔板中。

- 384孔操作流程

- 把384孔PCR产物放置于工作台面上，测量PCR产物的体积。取出MagPure P1，振荡使磁珠充分重悬。加入1.8倍体积MagPure P1至PCR反应液中。

| PCR体积 | MagPure P1的体积 (1.8 x ) |
| --- | --- |
| 5 µl | 9µl |
| 10 µl | 18µl |
| 14 µl | 25µl |

注：MagPure P1加入不同体积可回收不同的DNA片段。举例，加入1.8-2.0倍MagPure P1可提取100bp的回收效率；加入1.5倍MagPure P1可有效去除150bp以下的片段。用户可根据实验调整MagPure P1的体积(1.0-2.0倍)，以达到最佳效果。

- 用移液枪吸打混匀15次，或在IKA MS3涡旋仪上，600-1000rpm振荡混匀1分钟。室温静置5分钟；

- 把96孔板转移至96孔磁力架上，静置5分钟富集磁珠。

- 小心吸弃上清液；

- 每孔加30µl 70%乙醇。静置30秒。小心吸弃上清液。

- 每孔再加30µl 70%乙醇。静置30秒。小心吸弃上清液。

- 空气干燥3-5分钟。

- 从磁力架上取下96孔板中。加入30µl Elute或灭菌水(pH7.0-8.0)至每一个孔中。

- 轻轻吸打15次，或在IKA MS3涡旋仪上，1000-1500rpm振荡1分钟充分重悬磁珠。室温静置1分钟。

- 转移至磁力架上静置5分钟富集磁珠。

- 把DNA转移至新的384孔板中。

常见问题及解答

  - 回收效率不高

1影响回收效率的第一因素：洗脱不充分。洗脱液的pH必须是7.0-8.0。酸性的洗脱液会降低洗脱效率。此外洗脱时，磁珠没有充分重悬。

2影响回收效率的第二因素：过分干燥。过分干燥会影响洗脱效率。

3影响回收效率的第三因素：MagPure P1使用前没有充分混匀。

4影响回收效率的第四因素：操作过程中磁珠有丢失。延长磁珠富集时间。在第一次富集期间用移液枪轻轻2-3次提高富集效果。

  - 引物污染

磁珠洗涤不充分。用70%乙醇多洗涤一次。

  - 杂带去除不干净

调整MagPure A1加入体积(1.0-2.0倍)。